«СОГЛАСОВАНО»					       «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления					      Главный врач

Здравоохранения						      родильного дома №2

г.Владикавказа

_________О.Т.Бекузарова				       ________ С.М.Гасиева

«____»___________2008г.				      «___»_________2008г.

| Инкубатор интенсивной терапии с комплектом расходных материалов и принадлежностей для новорожденных модель "AMELIE STAR" фирмы АМЕДА/АРДО, Швейцария |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  | ###### Да |  | Нет |
| 1 | Предназначение и общая характеристика оборудования |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. |  |  |  |  |  |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно – гигиенический сертификат. |  |  |  |  |  |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03: уровень шума не более 50дБ, скорость воздушного потока не более 0,15 м\сек |  |  |  |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |
|  | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |
|  | Модель: AMELIE STAR |  |  |  |  |  |
|  | Фирма производитель: АМЕДА/АРДО МЕДИКАЛ АГ |  |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения: Швейцария |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |
|  | Интегрированный сервоконтроль температуры кожи и влажности |  |  |  |  |  |
|  | Система циркуляции воздуха «Эарстрим» с воздушной завесой |  |  |  |  |  |
|  | Интегрированный сервоконтроль кислорода |  |  |  |  |  |
|  | Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «СЕНСОконтроль» |  |  |  |  |  |
|  | Сенсорный блок, включающий два датчика температуры воздуха, два датчика температуры кожи, датчик влажности, два датчика кислорода |  |  |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией «Изитаск» |  |  |  |  |  |
|  | Два независимых микроконтроллера в контрольном блоке, поверяющие и дублирующие работу друг друга |  |  |  |  |  |
|  | Тренд по всем измеряемым параметрам: 2,4, 8,12,24 часов с разрешением 1 мин |  |  |  |  |  |
|  | Порт RS232 |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) |  |  |  |  |  |
|  | Встроенная полка для рентгеновских кассет с метками для позиционирования кассет |  |  |  |  |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Рентгенопрозрачный матрас из гигиеничного «дышащего Дартекса», позволяющего не применять пеленки и другие материалы |  |  |  |  |  |
|  | Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | Уровень шума: максимальный – менее 45 дБа, при работе – менее 40 дБа |  |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная концентрация СО2 под колпаком инкубатора: не более 0,15% |  |  |  |  |  |
|  | Время непрерывной работы – без ограничений |  |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры: |  |  |  |  |  |
|  | Наличие двух датчиков температуры кожи пациента с возможностью проведения термо- мониторинга или выхаживания двойни с отображением на дисплее двух значений температуры пациента |  |  |  |  |  |
|  | Наличие двух датчиков температуры воздуха в сенсорном блоке |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон установок температуры воздуха: 25,0 – 37,0 оС |  |  |  |  |  |
|  | Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры воздуха: 37,0 – 39,0 оС |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон установок температуры кожи пациента: 34,0 – 37,0 оС |  |  |  |  |  |
|  | Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры кожи: 37,0 – 38,0 оС |  |  |  |  |  |
|  | Время предварительного прогрева инкубатора: менее 40 мин |  |  |  |  |  |
|  | Вариабельность температуры (по времени): не более 0,5 оС |  |  |  |  |  |
|  | Отклонения температуры на поверхности матраца: не более 0,8 оС |  |  |  |  |  |
|  | Точность датчика температуры: не хуже 0,3 оС |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение дисплея: 0,1 оС |  |  |  |  |  |
|  | Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин |  |  |  |  |  |
|  | Контроль влажности: |  |  |  |  |  |
|  | Полная разборка увлажнителя с отсоединением резервуара и шланга резервуар - стример с возможностью их автоклавирования |  |  |  |  |  |
|  | Вместимость водного резервуара: 1000 мл |  |  |  |  |  |
|  | Время работы при полностью заполненном резервуаре: не менее 12 часов при относительной влажности не более 60% |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал тревоги при отсутствии воды в резервуаре: наличие |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон установок относительной влажности: 00 – 90% с шагом 1% |  |  |  |  |  |
|  | Точность дисплея: не хуже 6% |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение дисплея: 1% |  |  |  |  |  |
|  | Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин |  |  |  |  |  |
|  | Сервоконтроль кислорода: |  |  |  |  |  |
|  | Подключение инкубатора к настенной разводке кислорода / кислородному баллону: наличие |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон установки концентрации кислорода под колпаком инкубатора: 20 – 60% с шагом 1% |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: не хуже 3% |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон отображения на дисплее: 0 – 99% |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение дисплея: 1% |  |  |  |  |  |
|  | Время работы кислородного датчика: более 10.000,00 часов |  |  |  |  |  |
|  | Наличие двух кислородных датчиков в сенсорном блоке: наличие |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка кислородных датчиков пользователем 21% или 100% кислородом без специального инструментария и при наличии ребенка в инкубаторе в течении не более 1 минуты: наличие |  |  |  |  |  |
|  | Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин |  |  |  |  |  |
|  | Не сервоконтроль кислорода: |  |  |  |  |  |
|  | Подача под колпак инкубатора согретого, увлажненного кислорода с отображаемой на дисплее концентрацией: наличие |  |  |  |  |  |
|  | Наличие одного кислородного датчика в сенсорном блоке |  |  |  |  |  |
|  | Время работы кислородного датчика: более 10.000,00 часов |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: не хуже 3% |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон отображения на дисплее: 0 – 99% |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение дисплея: 1% |  |  |  |  |  |
|  | Весы для новорожденного (опция): |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения: 100 – 8000 грамм |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: не хуже 10 грамм |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение дисплея: 1 грамм |  |  |  |  |  |
|  | Тренд: от 7 дней до 2 – 7 недель с интервалом измерения 1 час |  |  |  |  |  |
|  | Тревоги (отклонение параметров): |  |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры кожи: не хуже ± 1оС |  |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры воздуха: не хуже ± 3оС |  |  |  |  |  |
|  | Температура кожи ребенка более 40 оС |  |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха более 38 оС |  |  |  |  |  |
|  | Влажность: не хуже ± 15% |  |  |  |  |  |
|  | Кислород: не хуже ± 5% |  |  |  |  |  |
|  | Колпак инкубатора: |  |  |  |  |  |
|  | Колпак инкубатора с технологией «ТриплВол» с тройными передней и задней стенками (двойные «сэндвич» стенки и съемная без специального инструментария третья стенка) |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 42 см |  |  |  |  |  |
|  | Количество дверей для полного доступа к ребенку: не менее 2-х |  |  |  |  |  |
|  | Размер откидываемой передней и зидней дверцы: 34 х 85 см |  |  |  |  |  |
|  | Количество окошек для доступа к ребенку: не менее 5-ти |  |  |  |  |  |
|  | Количество окошек с многоразовыми (дезинфицируемыми) ирисовыми диафрагмами: не менее 1-го |  |  |  |  |  |
|  | Количество втулок из высокотехнологичного мягкого автоклавируемого силикона для проведения проводов, инфузионных магистралей и т.п.: не менее 10-ти |  |  |  |  |  |
|  | Размеры и масса: |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая регулировка высоты инкубатора (опция). |  | Возм |  |  |  |
|  | Расположение педалей регулировки высоты с обеих сторон инкубатора (спереди и сзади) |  | Возм |  |  |  |
|  | Напряжение на педали электрической регулировки высоты не более 5 В |  | Возм |  |  |  |
|  | Размеры инкубатора: 106 см (ширина) х 68 см (глубина) х 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой) |  |  |  |  |  |
|  | Высота расположения матрасика: 103 см (без электрической регулировки высоты), 98 – 123 см (с электрической регулировкой высоты) |  |  |  |  |  |
|  | Размер матраса 76 х 38 см |  |  |  |  |  |
|  | Ложе пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах ± 8о |  |  |  |  |  |
|  | Общий вес: 100 кг (110 кг с электрической регулировкой высоты) |  |  |  |  |  |
|  | Электричество, электрическая безопасность и условия работы: |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность: 1840 ВА |  |  |  |  |  |
|  | Разъемы: основного электропитания, 3 розетки для подключения дополнительного оборудования (не более 1А каждая), эквипотенциальный разъем, RS232, кислородный не-регулируемый разъем для использования с флоуметром, кислородный регулируемый разъем |  |  |  |  |  |
|  | Класс защиты – I (с заземлением), уровень защиты – тип ВF |  |  |  |  |  |
|  | Условия работы: 20 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности, давление 700 – 1060 кПа, скорость воздушного потока в помещении < 0,3 м/сек |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы и комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор кислородных датчиков | 1 шт |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр (комплект из 5 шт) | 1 шт |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик | 2 шт |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов с креплением к базовому блоку, максимальная нагрузка 8 кг (максимум 2 шт) | 1шт |  |  |  |  |
|  | Инфузионная стойка с креплением к базовому блоку, максимальная нагрузка 2 кг (максимум 2 шт) | 1шт |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов с креплением к инфузионной стойке | 1шт |  |  |  |  |
|  | Блок из двух подвесных ящиков с креплением, максимальная нагрузка 4 кг на ящик (максимум 2 шт) | 2шт |  |  |  |  |
|  | Весы для новорожденных | 1шт |  |  |  |  |
|  | Редуктор для кислородного баллона (входящее давление до 200 Бар, выходное 3,5 Бар, включая армированный шланг 3,5 метра и коннектор для подключения к инкубатору) | 1шт |  |  |  |  |
|  | Кислородный армированный шланг (3 метра, диаметр 8 / 13,5 мм с коннектором для подключения к инкубатору) | 1шт |  |  |  |  |
|  | Кислородный флоуметр с креплением, включая кислородный армированный шланг 3 метра | 1шт |  |  |  |  |
|  | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный армированный 3 метра | 1шт |  |  |  |  |
|  | Кислородный датчик | 1шт |  |  |  |  |
|  | Кислородная головная палатка, диаметр 200 мм, высота 130 мм, включая 2 защищенных порта для термометра, термометр, рассекатель кислородо-воздушной смеси, резиновое мягкое уплотнение области шеи | 1шт |  |  |  |  |
|  | Кислородный монитор, включая датчик – большой легко читаемый дисплей, автокалибровка, тревога при отсоединении датчика, точность ±2%, работа от 3 AA батарей не менее 2000 часов | Возм |  |  |  |  |
|  | Портативный пульсоксиметр с системой тревог с индикатором качества сигнала, инфракрасным портом для печати данных, многоразовым пульсоксиметрическим датчиком Y типа для новорожденных, работа от батарей АА или сети переменного тока (элиминатор батарей, сетевой адаптер в комплекте) | Возм |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр (комплект из 5 шт) | 4шт |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик | 1шт |  |  |  |  |
|  | Адгезивные защитные наклейки для температурного датчика | 1шт |  |  |  |  |
|  | Адгезивный пластырь для температурного датчика | 1шт |  |  |  |  |
|  | Матрац с покрытием Дартекс | 1шт |  |  |  |  |
|  | Водный резервуар с крышкой и патрубком | 1шт |  |  |  |  |
|  | Очиститель для плексиглаза, 3 литра | 1шт |  |  |  |  |
|  | Очиститель для плексиглаза, спрей, 250 мл | 1шт |  |  |  |  |
|  | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 20 – 24 см, комплект из 6 шт | Возм |  |  |  |  |
|  | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 23 – 34 см, комплект из 6 шт | возм |  |  |  |  |
|  | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 30 – 35 см, комплект из 6 шт | возм |  |  |  |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке) |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |  |  |  |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |  |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |  |  |  |
|  | Письмо производителя (или его эксклюзивного представителя в РФ) о соответствии технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования заявленным |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийное письмо производителя (или его эксклюзивного представителя в РФ), подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в пост-гарантийный период (не менее 5-ти лет) |  |  |  |  |  |