Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд ВМУЗ

Детская Поликлиника №3

Техническое задание на оборудование компьютерная диагностическая система 1 шт.

| № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым 1 параметрам ¦ |
| --- | --- | --- | --- |

| Общие требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером Обучение медицинского персонала Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантийный срок обслуживания не менее 12 мес. | наличие наличие наличие возможность наличие наличие |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии: |  |  |
| 1.1 | professional Лицензия на 10 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов. | наличие |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Регистрация ЭКГ по Холтеру Регистрация АД Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру ЭКГ в покое ЭКГ при нагрузочном тестировании Спирометрия | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) Microsoft SQL-Server | наличие |  |
| 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |
| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для ЭКГ покоя |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Стандартные отведения, отведения по Небу или круг Кабрера | наличие |  |
| 3. | Индикация качества регистрации ЭКГ непосредственно на усилителе | наличие |  |
| 4. | Возможность маркировки значимых фрагментов записи | наличие |  |
| 5. | Интегрированная автоматическая программа измерений с функцией увеличения | наличие |  |
| 6. | Непрерывное сохранение ЭКГ любой длительности | наличие |  |
| 7. | Графическое представление ЭКГ на экране и при выводе на печать | наличие |  |
| 8. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
| 9. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 10. | Сохранение всех записей в единой базе данных | наличие |  |
| 11. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 12. | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы | наличие |  |
| 13. | Быстрый доступ к любому фрагменту записи ЭКГ | наличие |  |
| 14. | Различные возможности редактирования | наличие |  |
| 15. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 16. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 17. | Функция быстрого запуска | наличие |  |
| 18. | Представление векторкардиограммы | наличие |  |
| 19. | Возможность распечатки ЭКГ во время регистрации | наличие |  |
| 20. | Подробная клинически утвержденная программа интерпретация результатов ЭКГ в версии professional | наличие |  |
| 21. | Интегрированный анализ ритма в версии professional | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для проведения ЭКГ нагрузки professional* |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 3. | Автоматическое управление нагрузкой | наличие |  |
| 4. | Индивидуально конфигурируемый профиль нагрузки | наличие |  |
| 5. | Неограниченное количество индивидуальных профилей нагрузки | наличие |  |
| 6. | Возможность работы со всеми типами эргометров и дорожек, имеющих компьютерный интерфейс | наличие |  |

| 1 7. | Возможность изменения предустановленного профиля нагрузки во время теста | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Возможность прямого сравнения на экране монитора ПК фрагментов ЭКГ в покое и при нагрузочном тестировании | наличие |  |
| 9. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 10. | Анализ сегмента ST в реальном времени с отображением в виде графического тренда | наличие |  |
| 11. | Возможность самостоятельного ввода измеренных значений АД / Sp02 во время теста | наличие |  |
| 12. | Автоматическое вычисление значений PWC и МЕТ | наличие |  |
| 13. | Возможность сетевого мониторинга ЭКГ нагрузки | наличие |  |
| 14. | Формирование заключительного протокола в комбинированном графическом формате | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для исследования функции внешнего дыхания |  |  |
| 1. | Представление всех стандартных параметров спирометрии (IVC, IRV, ERV, TV, BF, FVC, FEV 1, FEV1/VC, PEF, MEF 75/FVC, MEF 50/FVC, MEF 25/FVC) | наличие |  |
| 2. | Комбинированное измерение ЖЕЛ и ФЖЕЛ за один дыхательный цикл | наличие |  |
| 3. | Одновременное представление кривой "поток-объем" и текущего дыхательного цикла на мониторе | наличие |  |
| 4. | Информативное представление результатов измерения на мониторе и при выводе на печать | наличие |  |
| 5. | Контроль над действиями пациента при помощи синхронного отображения дьхательной кривой на мониторе | наличие |  |
| 6. | 8 интегрированных таблиц нормативных значений (включая значения для детей): |  |  |
| 6.1 | EGKS | наличие |  |
| 6.2 | Zapletal |  |  |
| 6.3 | Ulmer |  |  |
| 6.4 | Австрийские нормативы |  |  |
| 6.5 | Knudson |  |  |
| 6.6 | Schindel |  |  |
| 6.7 | Cherniak |  |  |
| 6.8 | Baur |  |  |
| 7. | Абсолютное и относительное сравнение нормативных и полученных значений | наличие |  |
| 8. | Возможность проведения исследований с бронхолитиком и провокационных тестов | наличие |  |
| 9. | Наличие специальной программы для калибровки прибора | наличие |  |
| 10. | Наличие программы анимации для обучения дыхательным маневрам детей в версии professional | наличие |  |
| 11. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
|  | Модуль ЭКГ |  |  |
| 1. | Количество регистрируемых каналов 12 | наличие |  |
| 2. | Частотная характеристика 0,05 - 500 Гц | наличие |  |
| 3. | Погрешность, менее 1,5% | наличие |  |
| 4. | Частота дискретизации входных сигналов с отведений 1000 Гц | наличие |  |
| 5. | Частота дискретизации для ИВР 4000 Гц | наличие |  |
| 6. | АЦП 24 бит | наличие |  |
| 7. | Входное сопротивление, более 50 МОм | наличие |  |
| 8. | Постоянная времени 3,2 сек | наличие |  |
| 9. | Коэффициент ослабления синфазных сигналов, более 70 дБ | наличие |  |
| 10. | Амплитуда, мм/мВ 5 /10 / 20 / 30 / 40 | наличие |  |
| 11. | Скорость прокрутки, мм/с 25 / 50 | наличие |  |
| 12. | Режимы записи автоматический / ручной | наличие |  |
| 13. | Цифровое обнаружение водителя ритма | наличие |  |
| 14. | Независимая передача потенциалов всех 10 электродов | наличие |  |
| 15. | Измерение сопротивления автоматическая индикация всех электродов | наличие |  |
| 16. | Фильтры: |  |  |
| 16.1 | сетевой | наличие |  |
| 16.2 | мышечный |  |  |
| 16.3 | дрейфа изолинии |  |  |
| 16.4 | обнаружения ИВР |  |  |
| 17. | Поддержка питания через USB | наличие |  |
| 18. | Подключение к ПК и передача данных через USB | наличие |  |
| 19. | Безопасность класс защиты II, тип BF | наличие |  |
| 20. | Защита от импульсов дефибриллятора напряжением 5000 В | наличие |  |
| 21. | Тип разъемов кабеля пациента: |  |  |
| 21.1 | тип "clip" (зажимы) | наличие |  |
| 21.2 | тип "banana plug" ("бананы") | наличие |  |
| 22. | Размеры, мм 160 х 85 х 25 | наличие |  |
| 23. | Вес, г 300 | наличие |  |
|  | Велоэргометр |  |  |
| 1. | Диапазон нагрузки 20 -1000 ватт | наличие |  |
| ' 2. | Встроенный процессор 32 бит, 266 МГц | наличие |  |
| 3. | Система торможения электромагнитная | наличие |  |
| 4. | Цветной LCD-дисплей 5,7 " (320*240 пикселей) во фронтальной плоскости (на передней поверхности) | наличие |  |
| ' 5. | Отображаемые данные: |  |  |
| 5.1 | нагрузка в ваттах | наличие по каждому пункту |  |
| 5.2 | время тренировки |  |  |

| 5.3 | расстояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | сердечный ритм и аэробная зона ритма |  |  |
| 5.5 | скорость |  |  |
| 5.6 | обороты/мин или шаг изменения |  |  |
| 5.7 | максимальные и средние величины |  |  |
| 5.8 | время и дата |  |  |
| 5.9 | ИМТ |  |  |
| 6. | Воспроизведение трЗ файлов музыки, сохраненных на карте памяти | наличие |  |
| 7. | flash память 64 Мб |  |  |
| 8. | Встроенное устройство чтения SD карты памяти | наличие |  |
| 9. | Стандартные положения руля, педалей и сидения | наличие |  |
| 10. | Максимально допустимый вес пациента, кг 150 | наличие |  |
| 11. | Порт RS-232-C | наличие |  |
| 12. | Электропитание 230 В / 50 Гц | наличие |  |
| 13. | Размеры, см 97 * 54 * 125 | наличие |  |
| 14. | Вес, кг 45 | наличие |  |
|  | Модуль спирометрический |  |  |
| 1. | Измерительный прибор Пневмотахограф, с встроенной электроникой и индуктивным нагреванием | наличие |  |
| 2. | Использование 1-разовых мундштуков | наличие |  |
| 3. | Измерительный диапазон ±16 л/с | наличие |  |
| 4. | Точность измерения потока и объема поток: ±10 мл, объем: ±2 % | наличие |  |
| 5. | Сопротивление дыханию 2 кПа | наличие |  |
| 6. | Объем "мертвого" пространства 75 мл | наличие |  |
| 7. | Безопасность класс защиты I, тип BF | наличие |  |
| 8. | Размеры, мм 300 х 1SO * 100 | наличие |  |
| 9. | Вес, кг 3 | наличие |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. | Процессор, минимум Pentium IV | наличие |  |
| 2. | Оперативная память, минимум 1 Гб | наличие |  |
| 3. | Графический драйвер, | наличие |  |
| 4. | минимум 800 * 600, 16 бит | наличие |  |
| 5. | рекомендуемо 1024 * 768, 16 бит | наличие |  |
| 6. | Жесткий диск, минимум 20 Гб (своб. 3 Гб) | наличие |  |
| 7. | Операционная система Windows 2000 SP2 / ХР | наличие |  |
| 8. | Порты US В | наличие |  |
| 9. | Привод DVD или CD-ROM | наличие |  |