Лот №13

Оборудование для оснащения кабинета врача-пульманолога

1. Кислородный концентратор – 1шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор кислорода |  |  |  |
| Общая характеристика |  |  |  |
| 1 | Предназначен для подачи дополнительного кислорода людям, нуждающимся в кислородной терапии в условиях стационара или на дому | Соответствие |  |
| 2 | Обеспечивает непрерывный поток обогащенного кислородом продукта путем разделения кислорода и азота, которые содержатся в окружающей среде. | Соответствие |  |
| 3 | Работа прибора в течение 5-6 лет без замены адсорбирующих элементов | Соответствие |  |
| 4 | Технология RPSA | Наличие |  |
| 5 | Бактериальный фильтр | Наличие |  |
| 6 | Анализатор О2, ультразвуковой | Наличие |  |
| 7 | Канюля с трубкой не менее 2 м | Наличие |  |
| 8 | Адаптер трубки | Наличие |  |
| 9 | Резервная батарея 9В | Наличие |  |
| 10 | Увлажнитель | Наличие |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 12 | Поток кислорода, л/мин | 0 - 5 |  |
| 13 | Регулировка уровня потока | шаг 0,5 л/мин |  |
| 14 | Давление кислорода на выходе, атм. | не менее 0,6 |  |
| 15 | Концентрация 02 в зависимости от потока: | 0,5 - 4 л/мин - 93% ± 3% |  |
|  |  | 5 л/мин - 90% ± 3% |  |
| 16 | Уровень шума, Дб | не более 47 |  |
| 17 | Мощность, Вт | не более 400 |  |
| 18 | Параметры электропитания | 220 В ± 10%, 50 Гц |  |
| 19 | Размеры (ДхШхВ), см | не более 40х40х71 |  |
| 20 | Масса, кг | не более 23 кг |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| 21 | Звуковая и световая сигнализация | Наличие |  |
| 22 | Сбой электропитания | Наличие |  |
| 23 | Неисправность аппарата | Наличие |  |
| 24 | Высокое/низкое давление | Наличие |  |
| 25 | Низкий уровень О2 (< 83%) | Наличие |  |
| 26 | Высокая температура | Наличие |  |
| 27 | Адаптация к отечественным кислородным разъемам | Наличие |  |
| 28 | Сертификат Госстандарта России | Наличие |  |
| 29 | Регистрационное удостоверение МЗ России | Наличие |  |
| 30 | Соответствие международным стандартам: ISO 8359:1996: Кислородный концентратор медицинского назначения En60601-1[UL60601-1:2003], CAN/CSA-C22.2 №601.1-M90 с A1&A2: Электрическая безопасность – Медицинские устройства EN 60601-1-2:2000 Электромагнитная совместимость. | Соответствие |  |
| 31 | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 мес |  |

2. Пикфлуориметр – 1шт.

| Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Подходит для взрослых и детей (диапазон измерений 60-800 л/мин) | соответсвие |  |
| Встроенный загубник, также в комплекте дополнительная насадка – загубник для детей | соответсвие |  |
| Возможность использовать одноразовые загубники (опция) | соответсвие |  |
| EU-шкала (европейская) | соответсвие |  |
| Трехзонная система контроля (для простоты оценки результатов измерения) | соответсвие |  |
| Компактный современный дизайн | соответсвие |  |
| Откидывающаяся ручка | соответсвие |  |
| Простой в использовании | соответсвие |  |
| Легкая чистка | соответсвие |  |

3. Пульсоксиметр – 1шт.

| Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Тип аппаратуры | портативный |  |
| Возможность использования как в переносном, так и стационарном варианте (наличие крепления на стойку для в/в вливаний | наличие |  |
| Пациенты | новорожденные, дети, взрослые |  |
| Дисплей | размер не менее 128*64, монохромный, жидкокристаллический |  |
| Отображение на экране кривой фотоплетизмограммы | наличие |  |
| Режим автоматической калибровки | наличие |  |
| Отображемые параметры | Отображемые параметры: насыщение кислородом и частота пульса, сигнал SpO2, сообщение об ошибке, индикатор аккумулятора и пульса (сердечко), включение/выключение звука, обратный отсчет времени подавления сигнализации, отображение меню |  |
| Измеряемые параметры |  |  |
| SP O2 |  |  |
| Диапазон измерений | 0-100% |  |
| Разрешение | не менее 1% |  |
| Точность |  |  |
| взрослые | не менее ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |  |
| новорожденные | не менее ±3% (70-100%) |  |
| Время настройки: ожидание сигнала | макс 1.5 сек |  |
| числового значения SpO2 | Макс. 5 сек при 80 ударах в минуту |  |
| Nellcor технология датчиков | наличие |  |
| Частота пульса |  |  |
| Диапазон | не менее 20~250 ударов в минуту |  |
| Точность | +/- 1 удар в минуту |  |
| Разрешение | не менее 1 удар в минуту |  |
| Тревоги |  |  |
| SpO2 |  |  |
| высокое насыщение | 52-100%; шаг 2%; по умолчанию - отключена |  |
| низкая | 51-99%; шаг 2%; по умолчанию 81%) |  |
| ЧСС |  |  |
| высокая | 35~250 ударов/мин (по умолч. выкл.) |  |
| низкая | 30~245 ударов/мин (по умолч. выкл.) |  |
| Низкий заряд батареи | наличие |  |
| Подавление сигнализации | 30 секунд |  |
| Комплектация |  |  |
| многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | 1 шт |  |
| зажим для стойки для в/в вливаний | 1 шт |  |
| AС адаптер | 1 шт |  |
| инструкция пользователя | 1 шт |  |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| Датчик неонатальный пульсоксиметрический одноразовый | возможность |  |
| Датчик Y-образный пульсоксиметрический многоразовый (универсальный взрослые-дети-новорожденные) | возможность |  |
| Дополнительные параметры |  |  |
| Питание | AC220 +/- 10% 60Гц 12V/1A(Адаптер AC-DC ) |  |
| Потребляемая мощность | не более 9 Вт макс. (На входе адаптера AC-DC) |  |
| Время работы от аккумулятора | не менее 8 часов |  |
| Аккумулятор | 6V 1.6 ампер-час NiMH |  |
| Время полной зарядки | 10 часов |  |
| Размеры и масса | не более 102х156х41 мм, 400 г |  |
| Гарантийный период | не менее 1 года |  |
| Документы |  |  |
| Сертификат соответствия | наличие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| Инструкция на русском языке | наличие |  |
| Оригинал авторизационного письма производителя с указанием конкретного проекта | наличие |  |
| Наличие собственных обученных инженеров с предоставлением копии сертификата производителя | наличие |  |

4. Газификатор – 1шт.

| Передвижной кислородный газификатор жидкого медицинского кислорода предназначен для кислородотерапии | соответствие |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление в системе не более | 1.5 атмосферы |  |
| Вместимость жидкого кислорода не менее | 30л |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| Гарантийный период не менее | 12 месяцев |  |

5. Негатоскоп – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков максимального размера , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 35х43см |  |
| 2 | Корпус типа цельнометалический | соответствие |  |
| 3 | Количество одновременно просматриваемых снимков: | 1 |  |
| 4 | Размер светового поля, мм, не менее: | 370х420 |  |
| 5 | Возможность включения 1/2 светового поля: | отсутствует |  |
| 6 | Источник света: | лампа люминисцентная |  |
| 7 | Электропитание: | 220 В, 50 Гц |  |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, не более: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 60 |  |
| 9 | Габаритные размеры приблизительно, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 530х380х195 |  |
| 10 | Масса около, кг, | не более 8 |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |

6. Небулайзер – 1шт.

| Параметр. | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Вес прибора | 2,3 кг |  |
| Уровень шума | 58 Дб (на расстоянии 1 метр от прибора) |  |
| Размер частиц аэрозоля около | 3,2 мкм |  |
| Расход 1 мл. препарата | 2,5 мин |  |
| Объем резервуара для медикаментов | 7 мл |  |
| Небулайзерная камера с виртуальными клапанами |  |  |
| Комплект поставки | маски детская и взрослая, универсальная насадка для носа, загубник для дыхания через рот, 5 сменных фильтров |  |
| Габаритные размеры (дл х шир х выс): | 186 x 180 x 216 мм |  |
| Срок гарантии | 1 год |  |

7. Спейсер – 1шт.

| Параметр. | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| объем около | 135 мл |  |
| совместим со всеми обычно применяемыми дозированными аэрозольными ингаляторами, активируемыми нажатием на баллончик. Его универсальное соединительное гнездо оснащено расходящимися лепестками, обеспечивающими надеждую фиксацию. Это позволяет использовать один и тот же спейсер при применении дозированных ингаляторов разных производителей. | соответствие |  |
| предназначен для пациентов любого возраста. К загубнику спейсера можно присоединить как взрослую, так и детскую маску, что облегчает его использование тяжелобольными, пожилыми людьми и маленькими детьми. | соответствие |  |
| Двойной силиконовый клапан низкого сопротивления предотвращает возможность выдоха в спейсер. | соответствие |  |
| сделан из гипоаллергенных материалов, ни одна из его деталей не содержит латекса | соответствие |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.