| Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд ВМУЗ Поликлиника №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание на маммограф 1шт. |  |  |  |
| № | Описание требований | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| Общие требования: |  |  |  |
| 1. | Год выпуска 2010 год | Наличие |  |
| 2. | Раздельная, штатив снимков, рентгеновское питающее устройство с пультом управления | Наличие |  |
| 3. | Рентгенозащитное стекло с креплением на корпусе рентгеновского питающего устройства | Наличие |  |
| Рентгеновский генератор с пультом управления |  |  |  |
| 1. | Мембранный тип клавиатуры пульта управления | Наличие |  |
| 2. | Индикация следующих параметров: кВ, мАс, фильтр, фокуса, тепловой нагрузки на трубку, техники автоматического контроля экспозиции, дозы | Наличие |  |
| Управление следующими параметрами: |  |  |  |
| 1. | Включение, выключение, кВ, мАс, фильтр, фокус, техника автоматического контроля экспозиции, экспозиция | Наличие |  |
| 2. | Тип рентгеновского питающего устройства-инвертор с высокочастотным преобразованием | Наличие |  |
| 3. | Напряжение сети однофазное, В/Гц 200-230В/50 Гц | Наличие |  |
| 4. | Радиологическая выходная мощность, не менее 5 кВт | Наличие |  |
| 5. | Диапазон напряжений на большом фокусе в автоматическом режиме, не более 22-35 кВ | Наличие |  |
| 6. | Максимальное мАс на большом фокусе, не более 600мАс | Наличие |  |
| 7. | Максимальное мАс на малом фокусе, не более 100мАс | Наличие |  |
| 8. | Блокировка включения экспозиции при ошибочных действиях оператора | Наличие |  |
| 9. | Индикация кодов ошибок в специальном окне дисплея | Наличие |  |
| 10. | Система предэкпозиции для точного определения рентгеновской плотности молочной железы | Наличие |  |
| 11. | Программа полностью автоматического подбора условий экспозиции (авто-кВ + авто-мАс) | Наличие |  |
| 12. | Программа полуавтоматического подбора условий экспозиции (ручное-кВ + авто-мАс) | Наличие |  |
| 13. | Программа ручного подбора условий экспозиции (ручное-кВ + ручное-мАс) | Наличие |  |
| 14. | Градации оптической плотности, не менее 10 ступеней | Наличие |  |
| 15. | Мембранный тип клавиатуры пульта управления | Наличие |  |
| 16. | Дозиметр | Наличие |  |
| Рентгеновская трубка |  |  |  |
| 1. | Трубка c вращающимся анодом | Наличие |  |
| 2. | Биангулярный анод | Наличие |  |
| 3. | Малое фокальное пятно, не более 0,1 мм | Наличие |  |
| 4. | Большое фокальное пятно, не более 0,3 мм | Наличие |  |
| 5. | Материал анода Mo | Наличие |  |
| 6. | Теплоемкость анода, не менее 300 000 ТЕ | Наличие |  |
| 7. | Выходное окно Be (Бериллий) | Наличие |  |
| Штатив |  |  |  |
| 1. | Телескопический штатив | Наличие |  |
| 2. | Моторизованное перемещение снимочного устройства по высоте | Наличие |  |
| 3. | Величина перемещения, не менее 70 см | Наличие |  |
| 4. | Суммарный диапазон вращения штатива, не менее +/- 180 град | Наличие |  |
| 5. | Количество степеней свободы перемещений штатива 3: изменение высоты, вращение, наклон | Наличие |  |
| 6. | Фронтально-наклонное позиционирование с углом наклона +15 град, увеличивающее зону обследования на 2 и более см за счет ретромаммарных тканей | Наличие |  |
| 7. | Две панели управления на штативе | Наличие |  |
| 8. | Индикатор толщины молочной железы на штативе | Наличие |  |
| 9. | Расстояние фокус – пленка 65 см | Наличие |  |
| 10. | Устройства Баки с подвижным отсеивающим растром формата 18 х 24 см | Наличие |  |
| 11. | Коллиматор 18 х24см | Наличие |  |
| 12. | Компрессионная пластина 18 х 24см | Наличие |  |
| 13. | Отсеивающий растр, не менее 5:1, 36 линий / см | Наличие |  |
| 14. | Синхронизация отсеивающего растра и экспозиции | Наличие |  |
| 15. | Различные положения детектора AEC в зависимости от размеров объекта съемки, не менее 5 | Наличие |  |
| 16. | Маркеры для обозначения стандартных проекций | Наличие |  |
| 17. | Масса всей системы вместе с генератором, не более 250 кг | Наличие |  |
| 18. | Ножные педали для управления системой | Наличие |  |
| Компрессия |  |  |  |
| 1. | Компрессия ручная и моторизованная | Наличие |  |
| 2. | Диапазон значений усилия компрессии, не менее 0-200 Н | Наличие |  |
| 3. | Минимальный шаг изменения нагрузки, не более 1 Н | Наличие |  |
| 4. | Система двухфазной адаптивной компрессии c обратной связью | Наличие |  |
| 5. | Регулирование компрессии в ручном режиме | Наличие |  |
| 6. | Регулирование компрессии с использованием педалей управления | Наличие |  |
| 7. | Индикатор силы компрессии на штативе | Наличие |  |
| Системы безопасности и автоматической калибровки |  |  |  |
| 1. | Автоматическая блокировка вертикального перемещения системы и электромагнитных тормозов при компрессии груди | Наличие |  |
| 2. | Система оповещения о сбоях в работе системы или ее неправильном использовании | Наличие |  |
| 3. | Блокировка подачи рентгеновского излучения в случае отсутствия кассеты или повторной экспозиции на ту же кассету | Наличие |  |
| 4. | Программное обеспечение калибровки всех параметров | Наличие |  |
| 5. | Установка с помощью программного обеспечения оптической плотности на 0 при любой комбинации экран-пленка, проявочной машины и реактивов | Наличие |  |
| Дополнительные условия |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  |
| 1. | Гарантийный срок, не менее 12 месяцев | Наличие |  |
| 2. | Послегарантийный период: поставка запасных частей и техническая поддержка , не менее 7 лет | Наличие |  |
| 3. | Подтверждение гарантийных обязательств и возможности технического послегарантийного обслуживания на срок не менее 7 лет (по отдельному контракту), выданное компанией-призводителем (оригинал письма). | Наличие |  |
|  | Документы | Наличие |  |
| 1. | Регистрационное Удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 2. | Сертификат Соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Санитарно-Эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |  |
| 4. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Монтаж |  |  |
| 1. | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и переходниками | Наличие |  |
| 2. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ сервисной службой производителя или уполномоченным производителем инженером. | Наличие |  |
| 3. | Обучение специалистов Заказчика работе на оборудовании в месте установки | Наличие |  |
| 4. | Обучение технического персонала калибровке аппарата с помощью специальной программы | Наличие |  |

Главный врач					К. А. Магаев